ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 	1.0

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ:	4

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ:

| Α/Α | ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  | ΤΕΧΝΙΚΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 3.6.6 3.6.7 3.6.8 3.6.9 3.6.10 3.8 3.8.1 3.8.2 | Να είναι κατάλληλη για επεμβάσεις Γενικής Χειρουργικής και με την προσθαφαίρεση ανάλογων εξαρτημάτων να γίνεται κατάλληλη για όλους τους τύπους των χειρουργικών επεμβάσεων όπως Ουρολογικής – Γυναικολογικής Χειρουργικής, Ορθοπεδικής Χειρουργικής κ.λ.π. Η τράπεζα να είναι σύγχρονης ηλεκτρομηχανικής τεχνολογίας με ηλεκτροκινητήρες ή ηλεκτροϋδραυλικής τεχνολογίας ή συνδυασμού αυτών των δύο τεχνολογιών. Να είναι καινούργια, αμεταχείριστη. Να πληροί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Κολώνα χειρουργικής τράπεζας: Στη κολώνα της χειρουργικής τράπεζας να είναι τοποθετημένα εσωτερικά, όλα τα λειτουργικά μέρη όπως οι μπαταρίες, το τροφοδοτικό, ο μετασχηματιστής και η μονάδα ελέγχου. Χειρουργική επιφάνεια: Η χειρουργική επιφάνεια καθ’ όλο το μήκος της να είναι ακτινοδιαπερατή να συνεργάζεται με τροχήλατο ακτινοσκοπικό (C- Arm) χωρίς να απαιτείται η μετακίνηση του ασθενούς και να αποτελείται από έξι (6) τουλάχιστον ρυθμιζόμενα τμήματα: - Τμήμα Κεφαλής - Τμήμα Πλάτης Άνω - Τμήμα Πλάτης Κάτω - Τμήμα Λεκάνης - Τμήματα Ποδιών (2) με δυνατότητα διάστασης Τα ανωτέρω τμήματα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτονται από προσθαφαιρούμενα τμηματικά αντιστατικά μαξιλάρια από αφρώδες υλικό, ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός και η απολύμανση τους. Να διαθέτει σύστημα υποδοχής ακτινολογικής κασέτας. Να διαθέτει στη βάση του τέσσερις (4) αντιστατικούς τροχούς, με ταυτόχρονο κλείδωμα / ξεκλείδωμα. Σε όλο το μήκος της χειρουργικής επιφάνειας να φέρει ανοξείδωτες ράγες για την στήριξη εξαρτημάτων. Λειτουργία με εσωτερική χαμηλή τάση (SELV) για χρήση σε χώρους με πτητικά αέρια. Να διαθέτει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Να αναφερθεί η ικανότητα αυτόνομης λειτουργίας μετά από πλήρη φόρτιση. Εφεδρικό σύστημα κίνησης το οποίο να επιτρέπει την πραγματοποίηση ηλεκτρικών κινήσεων σε περιπτώσεις βλάβης. Ενδείξεις για χαμηλή μπαταρία και λειτουργία με τροφοδοσία. ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η τράπεζα να μπορεί να δέχεται και να εκτελεί όλες τις κινήσεις με ασθενείς βάρους 220Kg τουλάχιστον. Να φέρει κατάλληλη ένδειξη για το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών καθώς και πληροφορίες για την λειτουργία του χειρουργικού τραπεζιού. Όλες οι ηλεκτρικές κινήσεις να πραγματοποιούνται μέσω ενσύρματου πληκτρολόγιου, χειροπληκτρολόγιου στην κολώνα της χειρουργικής τράπεζας και ποδοδιακόπτη. Τα παραπάνω να παραδοθούν στη βασική σύνθεση. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις τουλάχιστον να πραγματοποιούνται ηλεκτρικά: - Μεταβολή ύψους 700mm περίπου έως 1100 mm τουλάχιστον - Trendelenburg- Antitrenderlenburg ±40° περίπου - Πλάγια κλίση ± 30° περίπου - Αυτοευθυγράμμιση, Θέση (0) - Τμήμα Πλάτης κάτω + 80° /-40° περίπου - Θέσεις flex/reflex - Ολίσθηση χειρουργικής επιφάνειας 250mm περίπου. Χειροκίνητα να πραγματοποιούνται οι κάτωθι ρυθμίσεις: - Τμήμα κεφαλής + 50º / - 50º περίπου - Τμήμα ποδιών πάνω και κάτω +20°/- 90° (μπορεί να γίνεται και ηλεκτροκίνητα). ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Κάθε χειρουργική τράπεζα να περιλαμβάνει τα βασικά εξαρτήματα, για επεμβάσεις γενικής χειρουργικής, τα οποία συγκρατούνται στις ράγες με τα κατάλληλα συνδετικά και τα οποία είναι: Αναισθησιολογικό τόξο με τις βάσεις τους -1 σετ ανά τράπεζα Πλαϊνά στηρίγματα με τις βάσεις τους ρυθμιζόμενου ύψους και βάθους -3 στηρίγματα ανά τράπεζα – διαφορετικά μεγέθη Ζώνη σώματος -2 ζώνες ανά τράπεζα Ιμάντες χεριών -2 ιμάντες ανά τράπεζα Χέρι αναισθησίας με τη βάση τους – 2 επιφάνειες ανά τράπεζα Μαξιλάρια γέλης -1 σετ- ανά τράπεζα αποτελούμενο από 2 μαξιλάρια για τα χέρια αναισθησίας 2 κουλούρες διαφορετικού μεγέθους για το κεφάλι 3 στηρικτικά σώματος – κεφαλής σε διαφορετικά μεγέθη Δύο στατώ ορού Τροχήλατη βάση για την τοποθέτηση εξοπλισμού -1 για κάθε χειρουργική τράπεζα Επιπλέον ειδικά εξαρτήματα τα οποία καταγράφονται ως κωδικός 1.1 και αφορούν εξαρτήματα Ορθοπεδικά, Ουρολογικά – Γυναικολογικά, Οφθαλμολογικά – ΩΡΛ και Γενικής Χειρουργικής ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ηλεκτρομαγνητική προστασία IEC 60601-1 Προστασία από εισροή υγρών κατά IEC 60529 - IP X4 |  |  |  |  |
| 2. | ΑΝΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ |  |  |  | ΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  |  |  |
| 3. | ΑΝΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ |  |  |  |  |
|  |  | ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ | ΠΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ |
| 3.1 | Προμήθεια – Εμπορία Εξοπλισμού: ISO 9001 ή ISO 13485 |  |  |  |  |
| 3.2 | Εγκατάσταση – Τεχνική Υποστήριξη: ISO 13485 |  |  |  |  |
| 3.3 | Κατασκευαστής εξοπλισμού: ISO 13485 |  |  |  |  |
| 3.4 | Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42 (CE) |  |  |  |  |

Οδηγίες συμπλήρωσης Εντύπου Έγκρισης εξοπλισμού:

- Συμπλήρωση προτεινόμενου κατασκευαστικού οίκου και τύπου ιατρικού εξοπλισμού.

- Συμπλήρωση στήλης τεχνικής  - λειτουργικής τεκμηρίωσης με τις αντίστοιχες απαντήσεις επιβεβαίωσης ή τα αντίστοιχα μεγέθη των ζητούμενων λειτουργικών και τεχνικών παραμέτρων.

- Στη στήλη των παραπομπών τεκμηρίωσης θα αναγράφεται η παράγραφος ή η σελίδα ή η αντίστοιχη επισήμανση η οποία αντιστοιχεί στον α/α της συμβατικής προδιαγραφής. Ο ίδιος α/α της συμβατικής προδιαγραφής  θα αναγράφεται  στα επίσημα τεχνικά και λειτουργικά φυλλάδια  - εγχειρίδια του κατασκευαστή στην αντίστοιχη θέση του κειμένου, προκειμένου να επιβεβαιώνεται η τεχνική  - λειτουργική τεκμηρίωση. Στο έντυπο έγκρισης θα επισυνάπτονται τα αντίστοιχα φυλλάδια  - εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου.

- Στην αναλυτική σύνθεση (2.)του προτεινόμενου εξοπλισμού θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή όλων των συμβατικών ειδών εξοπλισμού, εξαρτημάτων και παρελκόμενων με τον αντίστοιχο  εργοστασιακό κωδικό και τεμάχια, τα οποία θα εγκατασταθούν και παραδοθούν στο έργο. Στην περίπτωση που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα πεδία, μπορούν να προστεθούν επιπλέον σειρές για να καλυφθεί η συνολική ποσότητα εξαρτημάτων, παρελκόμενων κ.λ.π.

- Καταγραφή των βασικών στοιχείων όλων των ζητούμενων πιστοποιητικών (3.) προμηθευτή, εγκαταστάτη (εφόσον δεν είναι ο ίδιος ο προμηθευτής) και του κατασκευαστικού οίκου. Κατά την παράδοση του εξοπλισμού στο έργο,  τα αντίστοιχα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ. Αντίγραφα όλων των πιστοποιητικών επισυνάπτονται στο έντυπο έγκρισης.