ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 	10.2

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ:	2

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ:

| Α/Α | ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  | ΤΕΧΝΙΚΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.6 1.6.1 1.7 1.7.1 1.8 1.9 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 4. | Αυτόματο πλυντήριο κατάλληλο για την πλύση – απολύμανση και στέγνωμα ενός (1) εύκαμπτου ενδοσκοπίου. Να δέχεται το εύκαμπτα ενδοσκόπια από όλους τους κατασκευαστικούς οίκους. Κατάλληλο τόσο για λειτουργία ψυχρής απολύμανσης όσο και θερμοχημικής. Υποβολή καταλόγου προτεινόμενων απολυμαντικών υγρών γλουταραλδεϋδης από τον κατασκευαστή του πλυντηρίου. Εξωτερικές επιφάνειες κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα. Θάλαμος πλύσης κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI316L. Κατάλληλος φορέας φόρτωσης εύκαμπτου ενδοσκοπίου, ο οποίος να παρέχει προστασία από τυχόν καταστροφές καθ΄ όλη τη διαδικασία της πλύσης – απολύμανσης. Να διαθέτει κατάλληλο συρμάτινο ανοξείδωτο καλάθι για την τοποθέτηση εξαρτημάτων και παρελκόμενων του ενδοσκοπίου. Σειρά συνδετικών για την προσαρμογή των ενδοσκοπίων του νοσοκομείου στο θάλαμο. Δυνατότητα σύνδεσης όλων των καναλιών του ενδοσκοπίου ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική πλύση και απολύμανση του εύκαμπτου ενδοσκοπίου. Έλεγχος διαρροών πριν την έναρξη του κύκλου πλύσης αλλά και σε όλη τη διάρκεια του κύκλου πλύσης. Αυτόματη διακοπή της διαδικασίας σε περίπτωση ανίχνευσης διαρροής και σήμανση αντίστοιχου συναγερμού. Το σύστημα πλύσης να εξασφαλίζει: - Εσωτερική πλύση – απολύμανση των καναλιών του ενδοσκοπίου. - Εξωτερική πλύση του ενδοσκοπίου. - Την απολύμανση των σωληνώσεων του πλυντηρίου. Διάρκεια πλήρους κύκλου πλύσης - απολύμανσης ≤ 50min Να φέρει δύο (2) αυτόματες δοσομετρικές αντλίες. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα επεξεργασίας νερού για το τελικό στάδιο ξεπλύματος του ενδοσκοπίου. Σύστημα στεγνώματος του ενδοσκοπίου με κατάλληλο φίλτρο αέρος. Ο έλεγχος της λειτουργίας και ο προγραμματισμός του πλυντηρίου να πραγματοποιείται μέσω μικροϋπολογιστή και οθόνης με αντίστοιχα πλήκτρα χειρισμού. Προβολή κωδικών τεχνικών βλαβών στην οθόνη από επιλογές τεχνικής υποστήριξης. Παρακολούθηση χρόνου χρήσης και ειδοποίηση αντικατάστασης εξαρτημάτων του πλυντηρίου (π.χ. φίλτρων) Αναλυτική προβολή των παραμέτρων λειτουργίας του πλυντηρίου καθώς και του υπολειπόμενου χρόνου ολοκλήρωσης του κύκλου πλύσης - απολύμανσης. Να διαθέτει προκαθορισμένα προγράμματα από τον κατασκευαστή. Να έχει δυνατότητα: - Εκτύπωσης των στοιχείων του κάθε κύκλου (π.χ. ημερομηνία, ώρα, κωδικός χρήστη) και επιβεβαίωση της ορθής ολοκλήρωσης της διαδικασίας. - Προγραμματισμού διαδικασίας πλύσης - απολύμανσης - Εισαγωγής ή διαγραφής χρηστών. - Αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων του πλυντηρίου. Σχεδιασμός και κατασκευή πλυντηρίου ενδοσκοπίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 15883-4 και ISO 15883-5 |  |  |  |  |
| 2. | ΑΝΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |  |  |  |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ |  |  |  | ΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  |  |  |
| 3. | ΑΝΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ |  |  |  |  |
|  |  | ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ | ΠΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ |
| 3.1 | Προμήθεια – Εμπορία Εξοπλισμού: ISO 9001 ή ISO 13485 |  |  |  |  |
| 3.2 | Εγκατάσταση – Τεχνική Υποστήριξη: ISO 13485 |  |  |  |  |
| 3.3 | Κατασκευαστής εξοπλισμού: ISO 13485 |  |  |  |  |
| 3.4 | Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42 (CE) |  |  |  |  |

Οδηγίες συμπλήρωσης Εντύπου Έγκρισης εξοπλισμού:

- Συμπλήρωση προτεινόμενου κατασκευαστικού οίκου και τύπου ιατρικού εξοπλισμού.

- Συμπλήρωση στήλης τεχνικής  - λειτουργικής τεκμηρίωσης με τις αντίστοιχες απαντήσεις επιβεβαίωσης ή τα αντίστοιχα μεγέθη των ζητούμενων λειτουργικών και τεχνικών παραμέτρων.

- Στη στήλη των παραπομπών τεκμηρίωσης θα αναγράφεται η παράγραφος ή η σελίδα ή η αντίστοιχη επισήμανση η οποία αντιστοιχεί στον α/α της συμβατικής προδιαγραφής. Ο ίδιος α/α της συμβατικής προδιαγραφής  θα αναγράφεται  στα επίσημα τεχνικά και λειτουργικά φυλλάδια  - εγχειρίδια του κατασκευαστή στην αντίστοιχη θέση του κειμένου, προκειμένου να επιβεβαιώνεται η τεχνική  - λειτουργική τεκμηρίωση. Στο έντυπο έγκρισης θα επισυνάπτονται τα αντίστοιχα φυλλάδια  - εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου.

- Στην αναλυτική σύνθεση (2.)του προτεινόμενου εξοπλισμού θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή όλων των συμβατικών ειδών εξοπλισμού, εξαρτημάτων και παρελκόμενων με τον αντίστοιχο  εργοστασιακό κωδικό και τεμάχια, τα οποία θα εγκατασταθούν και παραδοθούν στο έργο. Στην περίπτωση που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα πεδία, μπορούν να προστεθούν επιπλέον σειρές για να καλυφθεί η συνολική ποσότητα εξαρτημάτων, παρελκόμενων κ.λ.π.

- Καταγραφή των βασικών στοιχείων όλων των ζητούμενων πιστοποιητικών (3.) προμηθευτή, εγκαταστάτη (εφόσον δεν είναι ο ίδιος ο προμηθευτής) και του κατασκευαστικού οίκου. Κατά την παράδοση του εξοπλισμού στο έργο,  τα αντίστοιχα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ. Αντίγραφα όλων των πιστοποιητικών επισυνάπτονται στο έντυπο έγκρισης.